## Sheet1
拟购医疗设备调研表
拟购医疗设备编号 | 20250010 |  | 拟购医疗设备名称 | 数码皮肤显微镜
医疗设备需求 | 1.像素：≥1500万。2.设备须采用CCD或CMOS传感器。3.原生图像输出精度：≥350DPI。4.原生图像分辨率：≥4400*3300。5.具备4K影像拍摄及输出。 6.单次操作可以同时实现偏振光和非偏振光连拍功能。7.皮肤镜镜头须支持微距，具备微观采集和临床照片拍摄功能。 8.具有光学放大镜头。9.具备混合变倍功能。10.光学镜头视野范围：≥25mm×16mm。11.镜头隔离片透光率：≥90%。12.镜头隔离片最小内径尺寸：≥φ30mm。 13.色温：≥5000K。14.光源峰值波长：445nm±15nm。15.机身具备显示屏。16.具备电子偏振光功能。17.图像畸变程度：≤5%。18.受照面温度变化：≤5℃。 19.成像均匀度：≥90%。20.具备大体图像和微观图像的拍摄、采集、标记、保存、导入和导出功能。21.具备3D成像功能。 22.软件系统可进行图像分析。23.具备皮肤镜特征图库。24.具备皮肤镜特征和相关皮损的自动提示、匹配、罗列、排除功能。 25.具备病例统计功能。26.具备病历报告模板，可生成皮肤镜图像报告。27.配备专用图文工作平台。28.配备医用显示器，支持4k分辨率。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 产地
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件）。
设备是否使用配套耗材或试剂（专机专用或通用），如有请填写《医疗设备耗材试剂价格汇总表》。
设备是否需要采取防护措施或特殊使用要求：
设备操作人员配备要求：
设备所需水电配套设施要求： |  |  | 设备安置场所要求：
备注： 1.技术参数中所列出的参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在医疗设备推荐书中一并提供，并通过电子邮件发送至茂名市电白区人民医院器械设备股邮箱（dbqrmyysbk@163.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。