## Sheet1
拟购医疗设备调研表
拟购医疗设备编号 | 20250013 |  | 拟购医疗设备名称 | 全自动凝血分析仪（大型）
医疗设备需求 | 1.检测方法：≥四种方法学的血栓/止血分析系统，包括但不限于凝固法、发色底物法、免疫比浊法和凝集法检测。2.检测参数：可开展PT/APTT/TT/Fbg/AT/D-二聚体/FDP，内源性凝血因子，外源性凝血因子，vWF，蛋白C，蛋白S，纤溶酶原等项目。3.检测速度：PT检测速度≥450测试/小时；PT/APTT同时检测速度≥400测试/小时。4.检测通道≥20个。5.检测波长≥4个，可根据HIL智能监测结果自动调整检测波长。6.进样方式：须采用全自动进样架方式进样，具有闭盖穿刺进样功能。7.样品位≥30个，连续循环进样；具有专用急诊位≥1个，急诊样本可随时插入。8.试剂位：≥42个，其中试剂冷藏位≥36个，冷藏温度低于10℃。9.反应杯：单个独立，无需磁珠及参比品，一次放置≥1000个，可自动连续排列。10.纤维蛋白原测定方法：具有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法。11.溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）样本监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血标本。 12.具有混合交叉分析功能。13.具有凝固曲线分析功能。14.具有血小板聚集检测功能。15.试剂信息读取：试剂信息自动扫描、报警、容量提示功能。16.具有自动分析功能。17.定标曲线：每个项目可储存≥10个批号的定标曲线。18.样本结果存储：≥10000个。19.具有质量控制管理功能。20.可通过轨道与多台全自动凝血分析仪连成流水线。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 产地
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件）。
设备是否使用配套耗材或试剂（专机专用或通用），如有请填写《医疗设备耗材试剂价格汇总表》。
设备是否需要采取防护措施或特殊使用要求：
设备操作人员配备要求：
设备所需水电配套设施要求： |  |  | 设备安置场所要求：
备注： 1.技术参数中所列出的参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在医疗设备推荐书中一并提供，并通过电子邮件发送至茂名市电白区人民医院器械设备股邮箱（dbqrmyysbk@163.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。