## Sheet1
拟购医疗设备调研表
拟购医疗设备编号 | 20250014 |  | 拟购医疗设备名称 | 全自动凝血分析仪（中型）
医疗设备需求 | 1.检测方法：≥四种方法学的血栓/止血分析系统，包括但不限于凝固法、发色底物法、免疫比浊法和凝集法检测。 2.检测参数：可开展PT，APTT，TT，Fbg，因子VIII,IX,XI,XII等，ATIII,D-二聚体，FDP、血小板聚集检测等项目。 3.检测通道：≥13通道。 4.检测速度：PT≥225 tests/h ，PT and APTT≥188 tests/h。 5.具备样本HIL监测功能。 6.试剂位：≥38 个，其中试剂冷藏位≥6 个 (室温位)。 7.全自动进样架方式进样，样品位≥30个。 8.急诊位：≥1个。 9.可自动连续添加反应杯。 10.样本针、试剂针各自独立，≥2根样本针，≥2根试剂针。 11.数据存储: ≥5000 样本结果且带反应曲线。 12.可实时显示样本检测剩余时间。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 产地
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件）。
设备是否使用配套耗材或试剂（专机专用或通用），如有请填写《医疗设备耗材试剂价格汇总表》。
设备是否需要采取防护措施或特殊使用要求：
设备操作人员配备要求：
设备所需水电配套设施要求： |  |  | 设备安置场所要求：
备注： 1.技术参数中所列出的参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在医疗设备推荐书中一并提供，并通过电子邮件发送至茂名市电白区人民医院器械设备股邮箱（dbqrmyysbk@163.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。