## Sheet1
拟购医疗设备调研表
拟购医疗设备编号 | 20250015 |  | 拟购医疗设备名称 | 生物刺激反馈仪
医疗设备需求 | 1.可开展电诊断、疲劳度测定、肌电图、低频脉冲、中频脉冲等项目。2.至少具有≥4 个电刺激通道、≥4 个肌电采集通道、1 个压力反馈通道。3.肌电采集测量范围：≥2μV～2500μV4.分辨率：≤1μV5.通频带：20Hz～520Hz。6.低频刺激强度：0-100mA可调。7.低频刺激频率：1Hz-1000Hz 。8.输出脉冲宽度：50μs-2000μs,调节步长≤1HZ 。9.电刺激基础输出波形≥6 种。10.中频刺激频率：1kHz-8kHz 可调。11.中频电刺激调幅度：0%～100%的调幅度范围内可调。12.压力模块测量范围：不低于 0-240mmHg。13.具备≥12种盆腹动力评估功能，包括但不限于盆底表面肌电标准评估、多通道评估、性功能评估、控尿反射评估、腰背痛评估、肌张力检测、肌电压力综合评估等。14.具有盆底多通道评估功能。15.具备肌张力检测功能。16.可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。17.具有离心电刺激模式。18.具有 kegel 抗阻模式。19.具有数据管理功能。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 产地
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件）。
设备是否使用配套耗材或试剂（专机专用或通用），如有请填写《医疗设备耗材试剂价格汇总表》。
设备是否需要采取防护措施或特殊使用要求：
设备操作人员配备要求：
设备所需水电配套设施要求： |  |  | 设备安置场所要求：
备注： 1.技术参数中所列出的参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在医疗设备推荐书中一并提供，并通过电子邮件发送至茂名市电白区人民医院器械设备股邮箱（dbqrmyysbk@163.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。