## Sheet1
拟购医疗设备调研表
拟购医疗设备编号 | 2025003 |  | 拟购医疗设备名称 | 麻醉机
医疗设备需求 | 1.可用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。2.配备≥4个辅助电源接口。3.具备内窥镜手术模式。4.一体化集成回路。5.二氧化碳吸收罐，容积≥1450ml。6.内置双流量传感器。7.具有回路整体加温功能，同时具备冷凝功能。8.具备智能回路识别报警系统。9.具有CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气。10.具有精密呼吸回路。11. 配备双麻醉罐位。12.配备≥1个七氟醚挥发罐，与主机同品牌，具备压力、流速和温度补偿功能。13.配备氧气、空气两气源，具备氧笑联动系统。14.电子流量计可设置总流量模式或单管流量模式。15.具备新鲜气体流量暂停功能。16.具备辅助吸氧流量计，配备高流量给氧功能模块。 17.气动电控呼吸机。18.提供辅助/控制通气，配置VCV、PCV、PCV-VG、和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、PS、PSV、HFNC等通气模式。19.可根据病人体重自动关联潮气量。20.具备吸入端，呼出端双流量传感器，具备动态潮气量实时自动补偿功能。21.具备内置第三基准流量传感器，可自行校准吸入和呼出端流量传感器。22.具备心肺旁流模式CPB。23.具有肺保护工具。24.彩色触摸屏，可同屏显示波形和呼吸环图。25.内置≥3个槽位插件槽，可直接热插拔插件。26.同屏幕≥4通道波形显示。27.具有报警功能。28.具有自检功能。29.具有麻醉趋势图功能。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 产地
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件）。
设备是否使用配套耗材或试剂（专机专用或通用），如有请填写《医疗设备耗材试剂价格汇总表》。
设备是否需要采取防护措施或特殊使用要求：
设备操作人员配备要求：
设备所需水电配套设施要求： |  |  | 设备安置场所要求：
备注： 1.技术参数中所列出的参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在医疗设备推荐书中一并提供，并通过电子邮件发送至茂名市电白区人民医院器械设备股邮箱（dbqrmyysbk@163.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。