## Sheet1
拟购医疗设备调研表
拟购医疗设备编号 | 20260010 | 拟购医疗设备名称 | 光谱治疗仪 | 拟购数量 | 1
医疗设备需求 | 1.光源类型：医用高功率LED光源，红/蓝/黄光独立可控，可单独/组合/同步照射。 2.光源寿命：≥50000小时。 3.辐照面积：≥1500㎝²。 4.波长:红光630±10nm；蓝光415±20nm；黄光580±10nm。 5.点阵光源最大有效辐照度：红光：≥110 mW/㎝²；蓝光：≥170mW/㎝²；黄光：≥25mW/㎝²。 6.照射方式：≥2种，至少包括连续、脉冲/调制模式(0.1s-2s可调)。 7.定时范围：0～99min连续可调或更广。 8.光源强度：10%～100%之间可调或更广。 9.工作模式：支持连续照射模式、脉冲/间歇照射模式。 10.温控保护：治疗头带有温度监测，可实时监测被照射部位温度，超温自动降功率或停机。
拟供医疗设备名称 |  | 品牌/型号 |  | 产地
质保5年的设备价格（单位：万元） |  | 单价： 总价： |  | 设备使用年限
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件）。
设备是否使用配套耗材或试剂（专机专用或通用），如有请填写《医疗设备耗材试剂价格汇总表》。
设备是否需要采取防护措施或特殊使用要求：
设备操作人员配备要求：
设备所需水电配套设施要求：
设备安置场所要求：
备注： 1.需求中所列出的技术参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在医疗设备推荐书中一并提供，并通过电子邮件发送至茂名市电白区人民医院器械设备股邮箱（dbqrmyysbk@163.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。