## Sheet1
拟购医疗设备调研表
拟购医疗设备编号 | 20260011 | 拟购医疗设备名称 | 强脉冲光治疗仪 | 拟购数量 | 1
医疗设备需求 | 1.光源与光学系统 光源：氙灯，使用寿命≥100000发。 皮肤接触晶体：采用蓝宝石导管晶体。 滤光片≥9种，至少包括Acne，515nm，560nm，590nm，615nm，640nm，695nm，Vascular,滤光片可快速切换，无需关机，系统可自动识别滤光片类型。 2.脉冲与输出控制 脉冲输出方式：≥4种，至少包括单脉冲、双脉冲、三脉冲、飞点模式。 脉冲宽度：调节范围2～20ms，调节步进≤0.5ms。 脉冲延迟：调节范围5～150ms，连续可调。 能量密度：调节范围5～40J/cm² 能量稳定性：能量输出误差≤±15%。 脉冲重复频率：≥5档，至少包括单次、0.5Hz、1Hz、2Hz、3Hz。 3.光斑与治疗头 光斑尺寸：≥4种，至少包括35mm×15mm，15mm×8mm、15mm×15mm、φ10mm圆形光斑。 治疗头：适配全部光斑及滤光片，可满足面部、眼周、鼻周、唇周等不同部位治疗。 4.冷却与温控系统 治疗头制冷：制冷模式≥3种，至少包括一般制冷，强力制冷、关闭制冷。 冷却系统：采用封闭内循环水冷。 具备水箱温度实时显示功能。 5.智能操作与软件功能 系统内置不同适应症、皮肤类型、病变深度数据库。 可根据治疗需求智能推荐治疗参数及对应滤光片。 具有安全联锁保护功能。
拟供医疗设备名称 |  | 品牌/型号 |  | 产地
质保5年的设备价格（单位：万元） |  | 单价： 总价： |  | 设备使用年限
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件）。
设备是否使用配套耗材或试剂（专机专用或通用），如有请填写《医疗设备耗材试剂价格汇总表》。
设备是否需要采取防护措施或特殊使用要求：
设备操作人员配备要求：
设备所需水电配套设施要求：
设备安置场所要求：
备注： 1.需求中所列出的技术参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在医疗设备推荐书中一并提供，并通过电子邮件发送至茂名市电白区人民医院器械设备股邮箱（dbqrmyysbk@163.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。