## Sheet1
拟购医疗设备调研表
拟购医疗设备编号 | 20260012 | 拟购医疗设备名称 | Nd：YAG皮秒激光治疗机 | 拟购数量 | 1
医疗设备需求 | 1.激光波长：同时具备1064nm和532nm激光波长，并取得NMPA认证 2.最小光斑直径：≤1.5mm 3.平行光光斑直径：≥2种 4.最大能量密度：15J/cm² 5.脉冲宽度：350ps-500ps之间 6.峰值功率：≥1.43GW 7.终端单脉冲最大输出能量：≥500mJ 8.单脉冲最小能量：≤20mJ 9.最高重复频率：≥10Hz 10.传输方式：≥7 关节平衡锤式导光臂 11.治疗手具：光电旋转手具，具有光斑直径、能量密度调节与显示同步功能 12.治疗头≥2种，同时满足大面积快速治疗及小面积精细治疗 13.瞄准光波长：≥650nm 波长红色半导体指示光，亮度强弱可调 14.冷却系统：封闭内循环水制冷，外循环强风冷却，内置双过滤洁净装置 15.脚踏开关：具有智能脚踏识别防误出光功能 16.具有参数修正功能及升级接口 17.具有遥控连锁接口功能 18.具备系统自检功能 19.存储模式：具有治疗方案存储功能，存储模式≥5种 20.系统语言：同时具备中文语言和英文语言
拟供医疗设备名称 |  | 品牌/型号 |  | 产地
质保5年的设备价格（单位：万元） |  | 单价： 总价： |  | 设备使用年限
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件）。
设备是否使用配套耗材或试剂（专机专用或通用），如有请填写《医疗设备耗材试剂价格汇总表》。
设备是否需要采取防护措施或特殊使用要求：
设备操作人员配备要求：
设备所需水电配套设施要求：
设备安置场所要求：
备注： 1.需求中所列出的技术参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在医疗设备推荐书中一并提供，并通过电子邮件发送至茂名市电白区人民医院器械设备股邮箱（dbqrmyysbk@163.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。