## Sheet1
拟购医疗设备调研表
拟购医疗设备编号 | 20260013 | 拟购医疗设备名称 | 皮下电子注射器控制助推装置 | 拟购数量 | 1
医疗设备需求 | 一、注射控制系统 注射控制方式：高精度步进电机驱动，电子控制助推 注射精度：≤±3% 单次注射量：0.0114mL～0.5mL连续可调，最小步进≤0.001mL 总注射量：1mL～8mL连续可调 推进速度：3档可调，最快3.9mm/s 可选注射器种类：可选指定的1ml、2.5ml、5ml、10ml注射器 真空泵数量：≥2个真空泵 二、负压吸附系统 负压范围：0～-75kPa连续可调 负压档位：≥10档 三、操作方式 操作方式：自动感应 注射手柄：一体式轻量化设计 四、安全保护功能 防漏液设计：智能控压，注射无漏药 具有故障报警功能 具有智能提示功能：积液瓶检查提示，负压不足提示。
拟供医疗设备名称 |  | 品牌/型号 |  | 产地
质保5年的设备价格（单位：万元） |  | 单价： 总价： |  | 设备使用年限
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件）。
设备是否使用配套耗材或试剂（专机专用或通用），如有请填写《医疗设备耗材试剂价格汇总表》。
设备是否需要采取防护措施或特殊使用要求：
设备操作人员配备要求：
设备所需水电配套设施要求：
设备安置场所要求：
备注： 1.需求中所列出的技术参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在医疗设备推荐书中一并提供，并通过电子邮件发送至茂名市电白区人民医院器械设备股邮箱（dbqrmyysbk@163.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。