## Sheet1
拟购医疗设备调研表
拟购医疗设备编号 | 20260015 | 拟购医疗设备名称 | 超声多普勒胎儿监护系统（一拖六） | 拟购数量 | 1
医疗设备需求 | 一、系统与监护能力 标配 1主机+6床同时监护；最大可升级 ≥12床。门诊、待产室、产房可移动使用。 配备6组无线探头（FHR、TOCO），自由体位监护，无线无束缚，孕妇可坐/卧/走动。 可监测胎心率（FHR）、宫缩压（TOCO）、胎动（FM）等参数。 支持单胎、双胎、三胞胎监护。 二、无线探头 胎心探头： 12晶片探头 超声频率：2MHz 胎心测量范围30-240 bpm，准确度±1bpm 宫缩压力探头测量范围：0-10单位 探头拿起自动匹配床位 三、主机硬件（一体化工作站） 显示：≥21.5寸医用触摸屏 配置：内存 ≥8G，双硬盘（系统+数据） 四、胎监分析与评分 具有Fischer、Krebs、NST、CST等四种基本评分方法。 符合SOGC、ACOG、FIGO，2015中国胎监共识三类评分。 EWARD-HON面积法自动分析，自动识别加速、减速 产程分析：产程图、宫缩曲线、监护时长统计。 五、智能与信息化功能 孕妇手机扫码建档，生成专属二维码，系统自动建档监护。 具有智能选段打印、档案分析、存储等功能。 分布式充电座：配备6/12位独立分布式充电座 中央集中监控：一屏看6床，支持单床放大、实时/回顾 能与院内HIS系统对接，实现监护报告数据上传。
拟供医疗设备名称 |  | 品牌/型号 |  | 产地
质保5年的设备价格（单位：万元） |  | 单价： 总价： |  | 设备使用年限
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件）。
设备是否使用配套耗材或试剂（专机专用或通用），如有请填写《医疗设备耗材试剂价格汇总表》。
设备是否需要采取防护措施或特殊使用要求：
设备操作人员配备要求：
设备所需水电配套设施要求：
设备安置场所要求：
备注： 1.需求中所列出的技术参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在医疗设备推荐书中一并提供，并通过电子邮件发送至茂名市电白区人民医院器械设备股邮箱（dbqrmyysbk@163.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。