## Sheet1
拟购医疗设备调研表
拟购医疗设备编号 | 2026002 | 拟购医疗设备名称 | 遥测多参数监护仪（一拖十） | 拟购数量 | 1
医疗设备需求 | 一、系统组成 患者便携移动生命体征遥测监护系统，遥测数据接收箱，通信天线阵，中心监护系统。 二、遥测监护系统 防护等级：发射盒 IPX7 防水，无创血压模块 IP32防水，通过 1.5 米跌落测试，ECG/SpO2/NIBP电击防护CF级。 显示：≥3.5 英寸彩色电容触控屏，分辨率≥480 x320 像素。可同步显示≥ 3 个参数和 2 道波形。 可监测心电（HR、ST、PVC ） 、血氧（ SpO2、PR），可升级无创血压（NIBP） 。 心电功能：3/5导监护，最大7道ECG波形，成人心率15-300bpm、小儿15-350bpm；支持≥3通道同步分析，3种心电滤波模式、多档波速可选。 专科分析：ST段分析及图像化显示、ST报警、起搏分析、QT/QTc测量（4种计算公式）；标配≥27种心律失常分析，支持房颤、室上速等筛查。 血氧功能：测量范围0-100%，脉率20-300bpm，显示弱灌注指数，带脉搏调制音。 血压功能：支持多种测量模式及动态血压监测，可存储500组数据并USB导出。 算法：具备多参融合、抗运动算法，智能识别心电导联线。 三、核心系统功能 报警：声光双重三级报警，LED报警灯，图形化报警指示，≥3种报警音。 供电：单块锂电池续航≥100h，充电至90%≤5小时；集中充电器可同时充≥10块电池，发射盒与血压模块共用。 传输：608M WMTS无线网络传输，支持设备定位、一键呼叫护士、患者消息收发。 四、中心监护系统 联网：支持≥32台遥测盒同时连接，可与科室监护仪、除颤设备混合联网。 显示：≥24英寸高清屏，分辨率≥1920*1080；单屏显≥24床数据，单床≥6道波形+12个参数，支持分组标记、大字体界面。 交互：与遥测发射盒双向识别、通讯、操作。 存储：≥240小时趋势、全息波形、ST片段数据存储；支持≥1000条事件存储，含报警/手动事件，留存事件全参数及≥3道32秒以上波形。 功能：支持趋势/事件回顾、自定义趋势组、事件筛选编辑；主机磁盘阵列设计，数据存储安全、运行稳定。
拟供医疗设备名称 |  | 品牌/型号 |  | 产地
质保5年的设备价格（单位：万元） |  | 单价： 总价： |  | 设备使用年限
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件）。
设备是否使用配套耗材或试剂（专机专用或通用），如有请填写《医疗设备耗材试剂价格汇总表》。
设备是否需要采取防护措施或特殊使用要求：
设备操作人员配备要求：
设备所需水电配套设施要求：
设备安置场所要求：
备注： 1.需求中所列出的技术参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在医疗设备推荐书中一并提供，并通过电子邮件发送至茂名市电白区人民医院器械设备股邮箱（dbqrmyysbk@163.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。