## Sheet1
拟购医疗设备调研表
拟购医疗设备编号 | 2026005 | 拟购医疗设备名称 | 冰冻切片机 | 拟购数量 | 1
医疗设备需求 | 压缩机：双压缩机。 冷冻箱制冷温度：≥0℃～-35℃，控温精度≤±1℃。 速冻架冷冻位点：≥17个。 Peltier位点2个，最低温度≤-50℃。 速冷架最低温度：≤-42℃。 样品头制冷温度范围：≤-50℃。 连续工作8h温度波动≤±1℃。 制冷恢复时间：开门后温度恢复至设定值≤5min。 冷冻箱自动除霜功能：每24小时一次，有时间控制（持续时间 12 分钟）。 切片厚度范围：≥1-100μm。 切片精度：≤±0.5μm。 手动粗进行程：≥30mm。 电动粗进速度：≥0.9mm/s、≥0.3mm/s。 修块厚度： 临床型设定值：10——40um，10um 、20um 、30um 、40um 。 科研型设定值：1——600um ，连续设定。 具备自动切片回缩功能。 配备电动/手动防卷板，高度可调。 具有刀片防护罩、紧急停止按钮、误操作自锁功能。 具有抗菌银离子涂层，覆盖样品头、刀架、操作台全接触区域。 具有紫外线消毒。
拟供医疗设备名称 |  | 品牌/型号 |  | 产地
质保5年的设备价格（单位：万元） |  | 单价： 总价： |  | 设备使用年限
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件）。
设备是否使用配套耗材或试剂（专机专用或通用），如有请填写《医疗设备耗材试剂价格汇总表》。
设备是否需要采取防护措施或特殊使用要求：
设备操作人员配备要求：
设备所需水电配套设施要求：
设备安置场所要求：
备注： 1.需求中所列出的技术参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在医疗设备推荐书中一并提供，并通过电子邮件发送至茂名市电白区人民医院器械设备股邮箱（dbqrmyysbk@163.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。