## Sheet1
拟购医疗设备调研表
拟购医疗设备编号 | 2026007 | 拟购医疗设备名称 | 中低频治疗仪 | 拟购数量 | 2
医疗设备需求 | 治疗模式：具备低频治疗、中频治疗、中频变频治疗、综合治疗多种治疗操作模式。 输出波形：低频治疗模式具备≥4种调制输出波形，中频治疗模式具备≥5种调制波形。 输出频率范围：低频0～1000Hz连续可调，中频1kHz～11kHz连续可调。 调制频率：连续可调，可满足神经肌肉刺激、镇痛、消肿等不同临床康复需求。 配置独立输出通道≥4通道，各通道参数可独立调节、独立控制、互不干扰。 治疗时间调节范围: 0min～99min连续可调。 治疗处方：预设康复专科治疗处方≥30种，支持自定义储存。 输出安全：输出电流连续可调，具备过流、过载、短路、电极脱落自动断电保护。 通道隔离：各输出通道电气完全隔离，治疗过程无交叉干扰，保障治疗安全。 波形质量：输出波形失真度≤5%，保证治疗波形标准、疗效稳定。
拟供医疗设备名称 |  | 品牌/型号 |  | 产地
质保5年的设备价格（单位：万元） |  | 单价： 总价： |  | 设备使用年限
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件）。
设备是否使用配套耗材或试剂（专机专用或通用），如有请填写《医疗设备耗材试剂价格汇总表》。
设备是否需要采取防护措施或特殊使用要求：
设备操作人员配备要求：
设备所需水电配套设施要求：
设备安置场所要求：
备注： 1.需求中所列出的技术参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在医疗设备推荐书中一并提供，并通过电子邮件发送至茂名市电白区人民医院器械设备股邮箱（dbqrmyysbk@163.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。