## Sheet1
拟购医疗设备调研表
拟购医疗设备编号 | 2026009 | 拟购医疗设备名称 | 神经和肌肉电刺激仪 | 拟购数量 | 2
医疗设备需求 | 需要适用于:颈肩腰腿痛、椎间盘突出、软组织损伤（扭伤、挫伤、肌肉劳损等）、周围神经损伤（臂丛神经炎、坐骨神经痛）、各种炎症（肩关节周围炎、颈椎炎、风湿性关节炎）、部分失神经治疗（脑卒中、偏瘫、截瘫、面瘫）、神经衰弱促醒、吞咽障碍理疗等 柜式一体机，配备≥7英寸彩色触摸屏，搭配旋转编码器双操作模式。 电疗输出通道：≥8组电疗输出通道，各通道参数独立可控。 可连续稳定工作≥8小时。 时间设定范围：1-99min，允差±2%。 治疗结束后，有声音提示功能。 输出波形：双向对称方波、双向不对称方波。 双向不对称方波：脉冲频率0.5Hz～10Hz分段精细化可调；脉冲宽度0.1ms～10ms分段精细化可调，整机参数允差±10%。 双向对称方波：脉冲频率覆盖10Hz～200Hz分段可调，对应脉冲宽度80us～400us、80us～200us分段精准可调，整机参数允差+10%。 输出强度：各通道独立控制，在500Ω负载阻抗时，单路输出电流峰值Ip范围0mA～140mA可调，步长为1mA，最大输出值允差±10%。 具备通断调制功能，各项参数可独立精准调节。支持上升时间、保持时间、下降时间、间隔时间全段按需精准调节，满足肌力训练、痉挛抑制等专业治疗方案。 具有过流保护功能。
拟供医疗设备名称 |  | 品牌/型号 |  | 产地
质保5年的设备价格（单位：万元） |  | 单价： 总价： |  | 设备使用年限
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件）。
设备是否使用配套耗材或试剂（专机专用或通用），如有请填写《医疗设备耗材试剂价格汇总表》。
设备是否需要采取防护措施或特殊使用要求：
设备操作人员配备要求：
设备所需水电配套设施要求：
设备安置场所要求：
备注： 1.需求中所列出的技术参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在医疗设备推荐书中一并提供，并通过电子邮件发送至茂名市电白区人民医院器械设备股邮箱（dbqrmyysbk@163.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。